## 投标一览表
2021年康复科第二批设备投标一览表
序号 | 设备名称 | 拟采购数量 | 推荐机型(产品性能不低于推荐产品） | 最高限价 |  | 投标设备名称 | 投标设备规格型号 | 设备生产厂家及产地 | 投标价格 | 保修时间 | 小计计
1 | 双人站立架 | 2 | 山东泽普ZP-ZLJ-2 | 3500元/台 | 7000
2 | 平衡杠 | 1 | 山东泽普ZP-PXG-1 | 4500元/台 | 4500
3 | 膀胱神经肌肉电刺激仪 | 1 | 常州雅思YS-9001 | 38000元/台 | 38000
4 | 吞咽障碍治疗仪 | 2 | 荷兰FNRAF TENSMED S84 | 45000元/台 | 90000
5 | 下肢关节康复仪 | 1 | 杭州正大YTK-E | 16800元/台 | 16800
6 | 肌电生物反馈仪（右正中神经电刺激专用） | 1 | 江西诺诚XCH-B2 | 43000元/台 | 43000
7 | 电动起立床 | 1 | 黄山金富EL12 | 19800元/台 | 19800
8 | 多功能电疗综合治疗仪 | 2 | 深圳东迪MT1023 | 15000元/台 | 30000
9 | 智能康复训练系统（上肢） | 2 | 南京康龙威KLW-SKF1B | 40000元/台 | 80000
10 | 智能康复训练系统 | 2 | 南京康龙威KLW-SKF4 | 40000元/台 | 80000
| 合计 |  |  |  | 409100
| 付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
| 保修时间 | 不少于2年
投标公司名称
投标人姓名
投标人联系电话

## 双人站立架投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 双人站立架
设备型号 | ZP-ZLJ-2
生产厂家 | 山东泽普医疗科技有限公司
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
外形尺寸 | 144×60×110cm
肘部垫宽度 | 4cm
肘部垫额定承载 | 500N
绑带额定承载 | 1000N
特点和功能 | 台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用；受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读、娱乐等活动；可满足二人同时训练。
产品用途 | 适用于截瘫，脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练，也可预防或改善骨质疏松，压疮，心脏功能降低等。
二、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
三、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 平衡杠投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 平衡杠
设备型号 | ZP-PXG-1
生产厂家 | 山东泽普医疗科技有限公司
产品注册证号
采购数量 | 1台
一、招标技术参数
外形尺寸（长×宽×高） | 335cm×（86～112）cm×（78～120）cm
扶手杆高度调节范围： | 78cm～120cm
两扶手杆中心调节范围： | 32cm～61cm
扶手杆直径： | φ3.8cm额
定承载： | 2000N
矫正板坡度： | 15°
特点和功能： | 扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。
产品用途： | 借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内，外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态训练。
采用大彩色液晶触摸屏设计，显示屏幕0-90度可调
二、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
三、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 膀胱神经电刺激仪投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 膀胱神经肌肉电刺激仪
设备型号 | YS-9001
生产厂家 | 常州雅思医疗器械有限公司
产品注册证号
采购数量 | 1台
一、招标技术参数
显示方式： | 液晶显示界面
输出路（线）数： | 2路（4线）
输出最大幅度值： | ≤25V，逐档连续可调,100档可调
直流分量： | 0V
输出脉宽： | 1.0ms、6.0ms
单个脉冲最大电量： | ＞7μc
单个脉冲最大能量： | ＜300mJ
重复频率： | 10Hz-70Hz可调
开路输出电压： | ≤500V
定时范围： | 1min-99min，步距为1min，误差为±5%
二、治疗模式
1、两种治疗模式：同步治疗模式、导步治疗模式。
2、治疗时同步治疗模式与导步治疗模式轮流采用，取得较好的治疗效果。
3、每路输出含2个通道，每对电参数独立可调，可进行个性化设置。
4、模拟可变的生物波，低频多方位地刺激膀胱，帮助患者恢复膀胱及括约肌技能。
5、贴理疗电极片，无创非介入式体外治疗方式增加安全性和可操性。
6、术后麻醉基本消除，即可使用。
7、急性尿潴留患者，插导尿管患者，均能达到明显疗效。
三、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
四、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 吞咽障碍治疗仪投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 吞咽障碍治疗仪
设备型号 | TENSMED S84
生产厂家 | 荷兰Enraf
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
通道数： | 四个通道，治疗强度可每通道可单独调整
输出波形： | TENS和NMES
刺激方式： | 传统式、波涌式、频率脉宽调节式、混合频率式、交替脉宽式、间歇式，输出参数及波形图见标准
脉冲频率: | 120Hz
速度设定范围： | 400us
刺激电流： | 0~99.5mA
治疗时间： | 1~99min
病人治疗处方： | ≥107个
供电方式： | 电池供电，小巧便携
自定义程序数量： | 公司自拟
开机自检功能 | 公司自拟
二、安全保护
非正常工作状态（如电极脱落），电流自动切断保护功能。
三、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 下肢关节康复治疗仪投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 下肢关节康复仪
设备型号 | YTK-E |  |  | 1
生产厂家 | 杭州正大医疗器械有限公司
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
控制、显示方式： | 大容量CPU微电脑控制，LCD液晶屏显示
工作特点1： | 直流电机和行星齿轮箱，安全性和效率高
工作特点2： | 自动记忆功能，并有力矩保护功能
运动模式： | 角度、速度、正常三种模式功能，可根据病人需求进行调节
运动范围： | 丝杆运行距离50cm, 适用于1.9米以下的成人使用
角度设定范围： | 带简易踝关节功能，角度范围：0°-40°
膝关节角度范围： | -5°--120°
最大运行时间： | 0-240分钟
二、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
三、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 肌电生物反馈仪投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 肌电生物反馈仪（右正中神经电刺激专用）
设备型号 | XCH-B2
生产厂家 | 江西诺诚
产品注册证号
采购数量 | 1台
一、招标技术参数
电刺激方式： | 神经肌肉电刺激包括自由刺激、处方刺激、反馈刺激、自定义方案
显示方式： | 大液晶LCD屏显示，清晰的语音及文字提示功能；
产品特点1： | 肌电信号RMS值实时分析，信号式反馈主动训练；
产品特点2： | 被动训练与主动训练相结合；
产品特点3： | 灵活选择个性化的刺激模式；
治疗处方数： | 52组治疗处方，快捷的操作选择；
通道数： | 双通道同时工作、独立运行；
供电方式： | 直流/交流两种供电模式；
二、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
三、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 电动起立床投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 电动升降直立床
设备型号 | EL12
生产厂家 | 黄山金富
产品注册证号
采购数量 | 1台
一、招标技术参数
1. 产品尺寸规格： | 189*70*(48-95) cm
2. 床面长度: | 189CM
3. 净重： | 95kg
4. 框架材质： | ：铁框架加喷塑处理
5. 动态承重： | 175kg
6. 电压： | 220V~50HZ
7. 倾斜角度： | -2度到+90度
8. 电机调节时间： | 35-40秒
9. 足部外翻调节角度 | -15度到+25度
产品特点1 | 5m高密度海绵
产品特点2 | 高档防污阻燃PVC
产品特点3 | 12000N大电机推杆支撑，更加的稳定
产品特点4 | 单电机控制升降，单电机控制起立
二、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
三、投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 多功能综合治疗仪投标参数
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 多功能电疗综合治疗仪
设备型号 | MT1023
生产厂家 | 深圳东迪
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
电源 | 100V-240V, 47Hz-63Hz
微电脑控制，输出较精确可控，液晶大屏显示，操作简单
通道 | 四通道
脉冲频率 | 干扰波形频载：2 KHz~10 KHz
干扰波形拍频：1Hz~200Hz
俄式波形频载：2.5 KHz
俄式波形拍频：20Hz~100Hz
TENS/ EMS模式：0Hz~250Hz
强度 | 0~100mA (CC)/0~100V (CV)
适配器输出 | 15V, 1.2A max
产品特点1 | 可记忆存储
产品特点2 | 治疗程序类型分专业类型（每个程序包含3个治疗段）和普通类型（每个程序只有1个程序段）
五、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 上肢康复治疗仪投标参数（康复科）
智能康复训练系统（成人上肢）投标一览表
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 智能康复训练系统（成人上肢）
设备型号 | KLW-SKF1B
生产厂家 | 南京康龙威科技实业有有限公司
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
电源： | AC220V±10% 50Hz；
输入功率： | 上肢<300VA；
定时范围： | 2～120min±1min；
速度显示范围： | 0-99r/min±10%；
速度设定范围： | 0-60r/min±10%；
角度设定范围： | 0-330度±5；
阻力设定等级： | 1-20Nm；
阻力力矩： | 0-20Nm；
心率设定范围： | 0-150（设定级数每次5），精度±5次/min
动力升降高度 | 系统动力系统采用特殊的结构设计，高度从1150～1300mm调节
系统特点1 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。
系统特点2 | 能够实时显示患者主被动做功情况。
系统特点3 | 可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节，充分考虑了患者训练体位。
二、训练模式：
1.神经模式： | 一智能康复训练系统的一种连续旋转运动的训练模式。
2.骨科模式： | 智能康复训练系统的一种定位的角度往复训练模式。
3.心肺模式： | 智能康复训练系统的一种完全的主动运动训练模式。
4.反馈模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。
5.被动模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。
6.游戏模式： | 智能康复训练系统的一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。
三、安全保护
系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。
四、显示屏要求
采用10.4寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。
五、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话

## 智能康复训练系统（康复科）
智能康复训练系统（成人下肢）投标一览表
招标要求设备技术参数 |  | 投标设备技术参数 | 投标偏离
设备名称 | 智能康复训练系统
设备型号 | KLW-SKF4
生产厂家 | 南京康龙威科技实业有有限公司
产品注册证号
采购数量 | 2台
一、招标技术参数
电源： | AC220V±10% 50Hz；
输入功率： | 床边型<300VA，
定时范围： | 2～120min±1min；
速度显示范围： | 0-99r/min±10%；
速度设定范围： | 0-60r/min±10%；
角度设定范围： | 0-330度±5；
阻力设定等级： | 1-20Nm；
阻力力矩： | 0-20Nm；
心率设定范围： | 0-150（设定级数每次5），精度±5次/min
气动助力升降高度 | 130-165cm；根据患者情况训练单元高低调节，充分考虑了患者训练体位。
系统特点1 | 具有脚刹驻机功能；
系统特点2 | 下肢治疗运动半径两档可调；
系统特点3 | 治疗头高低角度三挡可调；
系统特点4 | 腿部助力姿势弹力器无级可调；
系统特点5 | 针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。
系统特点6 | 电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。
系统特点7 | 动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。
系统特点8 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。
系统特点9 | 能够实时显示患者主动做功情况。
系统特点10 | 适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度46cm,高度7.8cm。
二、训练模式：
1.神经模式： | 一智能康复训练系统的一种连续旋转运动的训练模式。
2.骨科模式： | 智能康复训练系统的一种定位的角度往复训练模式。
3.心肺模式： | 智能康复训练系统的一种完全的主动运动训练模式。
4.反馈模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。
5.被动模式： | 智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。
6.游戏模式： | 智能康复训练系统的一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。
三、安全保护
系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。
四、显示屏要求
采用10.4寸彩色液晶触摸屏，显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°；一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握
五、商务要求
保修时间 | 产品验收合格后，保修时间不少于二年
主要耗材价格 | 公司自拟
主要维修配件价格 | 公司自拟
设备成交价格
付款方式 | 产品验收合格后的15个工作日内支付货款90%，余款一年内付清。
投标人信息
投标公司名称
投标授权人签名
联系电话