## 投标一览表
台州市立2021年手术室设备运行参数采集项目投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
一、总体要求
1 | 完成麻醉科共计13个手术间、6个复苏床位的监护仪、麻醉机、呼吸机设备的数据联网采集。投标人在投标总价里需包含匹配以上规模设备联网的平台软件、信令转换设备、线缆定制等费用，医院不再另行支付。
2 | 按临床部门的要求，完成以上规定范围内设备的体征信息的采集、过滤、存储。
3 | 该系统需向医院现有手术麻醉软件提供指定方式的临床数据输出，包括不仅限于视图、存储过程、消息等方式。
4 | 与现有重症信息系统接口无缝融合，投标时需提供重症系统接口规范
二、平台软件功能
1 | 系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求。
2 | 系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发。
3 | 系统符合HL7数据标准，可满足未来与集成平台对接需求。
4 | 系统应有完善的设备维护界面，可对设备运行状态、数据联通状态进行管理、监测。
5 | 系统应有完善的设备维护界面，对于新增设备有友善的配置界面。
6 | 系统应有完善的体征数据维护界面，对于过滤、新增的体征类型可图形化配置。
7 | 系统应有完善的数据绑定、解绑功能，针对设备的移动使用，医护人员可自行完成体征数据的绑定、解绑。
8 | 系统应支持分布式大数据架构，解决传统数据库存储海量数据的性能瓶颈。
三、性能指标：
1 | 采集服务器软件：负责解析、存储通过采集终端发送的原始设备数据。软件设计处理速度单机每秒不低于1万条解析能力；在符合业务系统响应要求的前提下，单表不低于2000万行的处理能力；单机不低于200台医疗设备的接入能力；并可通过横向扩展服务器的方式，达到以上指标的线性增加。
2 | 信令转换设备（智能采集终端）：支持RS232/485接口；支持Rj45/Wifi连接；支持协议IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、ARP、WebSocket、Httpd Client；串口通讯数据位：5、6、7、8\停止位：1，2\校验位：None、Even、Odd、Space、Mark\波特率：300bps-460800bps\流控：RTS、CTS\缓存：收发各4K字节。
3 | 定制线缆：支持RS232、RS422、RS423、RS485等电气标准；支持9pin、14pin、15pin、25pin等接口形式；支持GE、Philips、Siemens、Drager等主流医疗设备的私有接口形式，如X3、X5、X8等；线缆具有屏蔽及抗干扰能力；线缆强度可应付频繁插拔。
四、验收标准
1 | 完成项目所涉及场地指定设备的连接后，按平台所设置采样的体征种类，按照采样频率的设置，进行设备的采集测试。
2 | 测试内容输出给测试表，以最高采样频率（1分钟）为例，连续采样24小时，数据丢包率小于0.5%，错误率小于0.2%为通过验收标准。
五、商务要求
1.付款方式
1.1 | 合同签订后招标人向中标人支付合同总额的30%的预付款；系统投入运行、验收合格后招标人向中标人支付合同总额60%货款，余款10%，验收合格一年内内付清。
2.售后服务
2.1 | 在项目验收完成后提供1年的免费维保服务。
2.2 | 提供7×24小时技术支持服务。
2.13 | 免费运行维护服务内，对客户的反映的任何问题响应时限为2小时内，如需现场维护，响应服务4小时内，特殊情况在24小时内无法修复的，须提供备用方案，保证项目的稳定运行。
3、培训
3.1 | 中标人应免费为采购人提供系统的操作、使用及维护的技术培训服务。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。
3.2 | 培训目标：通过培训，使项目所涉及的系统管理员、设备使用人员和普通用户能全面了解整个系统，能顺利开展工作，确保整个系统安全可靠的运行，达到最大效益，也能促进系统使用人员增强维护和使用系统的技能，并具备一定的应用开发技术。
3.3 | 培训方式：授课+现场操作应用指导。
3.4 | 培训资料：向用户提供整个应用系统的技术说明、操作说明和相关的文档；提供多种培训课程和技术知识讲座资料；详细的培训计划安排表等。
3.5 | 投标人应在投标文件中提供详细的培训计划。
3.6 | 所有的培训费用必须计入投标总价。
4、交货及安装调试
4.1 | 安装地点：台州市立医院医院指定地点。
4.2 | 安装完成时间：接到用户书面通知60天内完成安装调试。投入试运行后正常运行1个月及相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。
4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
4.4 | 安装调试过程中发生的费用由投标商负责。
4.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。
4.6 | 在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。
5、验收
5.1 | 由招标人会同相关人员组织验收，投标商应提供项目相关软件、设备的验收材料。
5.2 | 用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须修改相应内容，以满足用户需求。
5.3 | 验收费用由投标商负责。
6、报价方式
6.1 | 本次报价方式报总价，提供分项价格。报价中应包括本项目一切设备费、材料、人工费、安装调试费、软硬件、机械工具、售后服务、培训、接口费、验收费用、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。
6.2 | 分项价格清单
6.3 | 保修期满后的保修费用
全包费用（元/年）
人工费用（元/次）
6.4 | 新院区搬迁费用
6.5 | 新设备增加费用

## 在用设备清单
房间号 | 设备名称 | 型号 | 设备生产企业
1号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
2号手术间 | 麻醉机（欧美达） | Aestiva/5 7900 | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
3号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
4号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance CS2 | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
5号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
6号手术间 | 麻醉工作站（海伦） | LEON PLUS | Heinen +Lowenstein Gmbh &Co.KG
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
7号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance CS2 Pro | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
8号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance CS2 Pro | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
9号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance CS2 Pro | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
10号手术间 | 麻醉工作站（欧美达） | Avance CS2 Pro | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
11号手术间 | 麻醉机（欧美达） | Aestiva/5 7900 | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
12号手术间 | 麻醉机（欧美达） | Aespire 7100 | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
13号手术间 | 麻醉机（欧美达） | Aestiva/5 7900 | GE Healthcare finland Oy
| 监护仪（欧美达） | B650 | GE Healthcare finland Oy
复苏室 | 麻醉机（欧美达） | Aestiva/5 Compactl | GE Healthcare finland Oy
| 麻醉机（欧美达） | Aespire 7100 | GE Healthcare finland Oy
| 麻醉机（欧美达） | Aespire 7100 | GE Healthcare finland Oy
| 呼吸机（德尔格） | Drager Evita4 | Drager Medical AG &Co.KG
| 呼吸机（德尔格） | Drager Evita4 | Drager Medical AG &Co.KG
| 1.监护仪（迈瑞） | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 2.监护仪（迈瑞） | BeneView T6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 3.监护仪（迈瑞） | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 4.监护仪（迈瑞） | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 5.监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
| 6.监护仪（迈瑞） | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 7.监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
| 8.监护仪（迈瑞） | BeneView T6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 9.监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
| 10.监护仪（迈瑞） | BeneView T6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
备用 | 监护仪（迈瑞） | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 监护仪（飞利浦） | M8004A | Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
内镜中心 | 监护仪5台（型号未知）