## 电视机
新院区迁建工程手术室改造特制电视机一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 响应偏离
一、采购设备信息
1.1 | 设备名称
1.2 | 采购数量 | 12台
1.3 | 生产厂家
1.4 | 规格型号
二、采购设备主体参数
2.1 | 护眼电视 | 是
2.2 | 显示类型 | OLED
2.3 | 摄像头 | 无摄像头
2.4 | 是否触摸屏 | 非触摸屏
2.5 | 类型 | 护眼电视
2.6 | IoT智能生态产品 | 是
*2.7 | 智能生态选项 | 京东小家+腾讯小微
2.8 | CCC强制性认证 | 是
2.9 | 色域值 | 99%DCI-P3
2.1 | 对比度 | ≥200:1
2.11 | 色域标准 | DCI-P3
2.12 | VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率
*2.13 | 屏幕尺寸 | 55英寸
2.14 | 屏幕分辨率 | 超高清4K
2.15 | HDR显示 | 支持HDR
2.16 | 屏幕比例 | 16:9
2.17 | 屏幕类别 | 0LED
2.18 | 亮度 | 200-300尼特
2.19 | 刷屏率 | 120Hz
2.2 | 响应时间 | 1ms
2.21 | 支持格式（高清） | 2160p
三、采购设备核心参数
3.1 | CPU架构 | 四核A73
3.2 | 系统 | Android
3.3 | WIFI频段 | 2.4G&5G
3.4 | 运行内存/RAM | 4GB
3.5 | 背光方式 | OLED自发光
3.6 | 语音控制 | 人工智能语音
*3.7 | 智能语音助手 | 腾讯小微
3.8 | GPU | 四核A73
3.9 | CPU核心数 | 四核
3.1 | 存储内存 | 32GB
四、音频参数
4.1 | 音响功率 | 40w
4.2 | 独立音响 | 无
4.3 | 声道 | 立体声
五、外观设计
5.1 | 底座材质 | 金属
5.2 | 屏占比 | 95%>N≥90%
5.3 | 机身最厚处 | 53mm
*5.4 | 外部尺寸 | 小于等于宽1200 x深750x 高1000mm
5.5 | 边框材质 | 金属
六、系统配置
| CPU主频 | 1GHz及以上
| 数字音频接口 | 光纤
| Wi-Fi单频（5.0GHz） | 802.11ac
| 推荐观看距离 | 2-2.5m
| 电视类型 | OLED
| 分辨率 | 3840*2160
| 能效等级 | 四级能效
| 网络连接方式 | 无线/有线
| 图像动态补偿 | 支持动态补偿
| 扬声器类型 | 辐射方向向前
七、端口参数
同轴音频输出
| HDMI(ARC)接口 | 有
| USB2.0接口数 | 1个
| USB3.0接口数 | 1个
| HDMI2.0接口数 | 2个
| HDMI2.1接口数 | 2个
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口
| 光纤音频输出 | 支持光纤音频输出
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口
| RBG接口 | 不支持RBG接口
5 | 保修时间 | ≥1年
6 | 交货时间 | 合同签订后30天内
7 | 付款方式 | 到货验收合格10个工作日内支付合同款的90%，合同尾款在验收合格的一年内付清
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 特制冷藏箱
新院区迁建工程手术室改造特制医用冷藏箱投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 响应偏离
一、采购设备信息
1.1 | 设备名称
1.2 | 设备用途 | 用于药品冷藏和生物制品储存
1.3 | 采购数量 | 12台
1.4 | 生产厂家
1.5 | 规格型号
二、主要技术规格
2.1 | 内部尺寸（宽×深×高） | ≥410×380×500 mm
*2.2 | 外部尺寸(宽×深×高) | ≥490×580×660 mm，≤800*750*1000
2.3 | 箱内温度 | 2~8℃
2.4 | 温控方式及指示灯 | 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为≤0.1℃； 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度； 风冷系统，箱内温度波动范围±3℃
2.5 | 制冷方式 | 强制风冷式循环
2.6 | 压缩机 | 品牌压缩机
2.7 | 风机 | 直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀
2.8 | 搁架 | 多层搁架，可合理调整间隙，充分利用空间
2.9 | 安全系统 | 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警，可接远程报警。
2.1 | 充电电池 | 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警达≥48小时
2.11 | 人性化设计 | 自关门设计，电加热玻璃门，有效防凝露；
2.12 | 人性化设计 | 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；
2.13 | 人性化设计 | 安全门锁设计，防止随意开启；
2.14 | 人性化设计 | 适合环境温度10℃~32℃；
2.15 | 人性化设计 | 内设照明灯，方便观察箱内物品。
2.16 | 宽电压带 | 宽电压带，适合电压不稳定地区；
3 | 保修时间 | ≥1年
4 | 售后服务 | 在用户当地有售后网点，配备专业工程师，售后维修服务方便；
5 | 交货时间 | 合同签订后30天内
6 | 付款方式 | 到货验收合格10个工作日内支付合同款的90%，合同尾款在验收合格的一年内付清
7 | 现货数量 | 投标公司自拟
8 | 优惠方案 | 投标公司自拟
9 | 投标价格 | 投标公司自拟
10 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
11 | 投标联系人 | 投标公司自拟
12 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 特制恒温箱
新院区迁建工程手术室改造特制恒温箱投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 响应偏离
一、采购设备信息
1.1 | 设备名称
1.2 | 设备用途 | 用于手术液体材料的恒温保存
1.3 | 采购数量 | 9台
1.4 | 生产厂家
1.5 | 规格型号
二、主要技术规格
*2.1 | 外部尺寸（W*D*H） | ≤580 x 595 x 820(mm)
*2.2 | 内部尺寸（W*D*H） | ≥450 x 460 x 450 (mm)
2.3 | 有效容积 | ≥93L
2.4 | 净重 | 50kg
*2.5 | 温度控制范围 | 环境温度＋5℃~60℃（环境温度0℃~20℃，无负载）
*2.6 |  | 环境温度＋5℃~80℃（环境温度20℃~35℃，无负载）
*2.7 |  | 适合常温至高温下进行培养实验
2.8 | 耗电量（220V,50Hz） | 200W
2.9 | 外门材料 | 彩色涂层钢板，带有门封条设计，保持箱体封闭；
2.1 |  | 带有箱门把手，可打开箱体
2.11 | 内门材料 | 强化玻璃
2.12 | 内壁材料 | SUS 304不锈钢板
2.13 | 搁板材料 | SUS 304不锈钢板
2.14 | 搁板数量 | 2个
2.15 | 隔热层 | 玻璃纤维
2.16 | 操作控制面板 | LED显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、程序设置。控制面板上装有温度显示器
2.17 | 计时器 | 带延时计时器的电子计时器，可进行最长99小时59分钟的实验
2.18 | 断路器 | 10A
2.19 | 过热保护装置 | 热变电阻器
2.2 | 水平底脚 | 可根据情况进行相应调整
三、主要性能参数
3.1 | 加热器 | 200W
3.2 | 温度上升时间 | ≤70分钟（环境温度：20℃，无负载）
3.3 | 温度设定方式 | 带键锁数字设定，数字显示
3.4 | 温度控制 | 微电脑PID比例微积分控制，控制精准
3.5 | 温度传感器 | 热敏电阻传感器，对温度灵敏
3.6 | 温度分布 | ±1 ℃（在 37 ℃）
*3.7 | 温度变动 | ±0.2 ℃（设定温度 ：60 ℃以下，环境温度 ：20 ℃，空载）
*3.8 |  | ±0.5 ℃（设定温度 ：60 ℃到80 ℃以下，环境温度 ：20 ℃，空载）
3.9 | 报警及安全参数
*3.1 | 自设定温度报警 | 当箱内温度超出设定温度±2.5℃时，报警指示灯亮，温度闪烁，并发出间断音
*3.11 | 锁键功能 | 当选择ON时，不可更改任何参数，降低意外更改的风险
*3.12 | 可控硅异常 | 当可控硅断开或短路时，报警指示灯亮，显示报警代码，并发出间断音
*3.13 | 独立的过热保护 | 如果箱内异常过热，安全电路会被独立的温度传感器激活，报警指示灯亮，显示报警代码，并持续蜂鸣，加热器关闭
*3.14 | 继电器异常 | 继电器短路或断开时，报警指示灯亮，显示报警代码， 并发出间断音，加热器关闭
*3.15 | 温度传感器异常 | 温度传感器断开时，报警指示灯亮，显示报警代码，并发出间断音，加热器关闭
*3.16 | 存储备份 | 非易失性存储器电源恢复后继续运行
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 售后服务 | 在用户当地有售后网点，配备专业工程师，售后维修服务方便；
6 | 交货时间 | 合同签订后30天内
7 | 付款方式 | 到货验收合格10个工作日内支付合同款的90%，合同尾款在验收合格的一年内付清
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 特制加温箱
新院区迁建工程手术室改造特制加温箱投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 响应偏离
一、采购设备信息
1.1 | 设备名称
1.2 | 设备用途 | 用于手术液体材料的加热
1.3 | 采购数量 | 1台
1.4 | 生产厂家
1.5 | 规格型号
二、主要技术规格
*2.1 | 外部尺寸（宽*深*高） | ≤590*680*830 mm
*2.2 | 内部尺寸（宽*深*高） | ≥470*520*460 mm
2.3 | 总有效容积 | ≥110L
2.4 | 脚轮与底脚 | ≥4个万向脚轮，≥2个止动底脚
2.5 | 发泡箱体保温层 | 发泡层厚度≥60mm，箱内保温性能更优
*2.6 | 控制系统 | 温度控制系统搭配≥2路传感器，可实现两挡变温，有效降能耗
*2.7 | 照明灯 | LED灯，开关控制
2.8 | 紫外灯 | 石英紫外灯,自动手动时间段三种模式
2.9 | 加热模块 | PTC加热模块
2.1 | 显示屏 | ≥7英寸液晶显示屏,人性化界面
2.11 | 风机 | 品牌风机，合理设计风道及风量，精准控温
2.12 | 门体 | 自关门单门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧
2.13 | 温度范围 | 环温-50℃
2.14 | 均匀性 | 设定37℃下箱内温度均匀性±3℃
2.15 | 报警 | 多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警，开门报警；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；
2.16 | 搁架 | 多层可调不锈钢搁架设计，抗压承重，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间
2.17 | 内壁材料 | SUS 304不锈钢板
2.18 | 门锁 | 安全门锁设计
2.19 | 运行记录 | 不低于七日运行情况记录、报警情况记录
2.2 | 售后服务 | 在用户当地有售后网点，配备专业工程师，售后维修服务方便；
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 售后服务 | 在用户当地有售后网点，配备专业工程师，售后维修服务方便；
6 | 交货时间 | 合同签订后30天内
7 | 付款方式 | 到货验收合格10个工作日内支付合同款的90%，合同尾款在验收合格的一年内付清
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟