## Sheet2
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 总价（万元 | 技术要求
1 | 肾内科 | 血透水处理系统 | 1 | 10 | 10 | 1 技术参数 1.1 产水水质： 符合YY0572-2015透析用水标准，安装完成后提供第三方化学污染物检测报告。 1.2▲ 产水水质要求：细菌总数≤1CFU/ml，内毒素≤0.015EU/ml(提供国家食品药品监督管理局授权医疗器械质量监督检测中心等有资质的第三方检测机构出具的检验报告)。 1.3 具有双级反渗透工艺，制备高标准透析用水，一、二级均可单独工作，二级产水量≥150L/H,应急情况均可满足≥3台血透机的用水要求。 1.4★ 具有独立变频恒压控制，恒压供水设计；全自动控制系统水量平衡，恒液位供水设计（提供有资质的第三方权威机构出具的证明材料）。 1.5 原水泵采用变频控制，根据院方自来水压力自动调节工作频率。 1.6 系统具备动态平衡功能，根据终端用水量自动调节进水速度与流量，进水液面差精确到2cm 1.7 低压反渗透膜需抗污染性高、产水水质稳定； 1.8 所有自动阀件均采用24V安全电压控制； 1.9 全中文系统操作界面，操作系统中有手动、自动、热消毒、化学消毒、系统参数等多个界面，自动界面中有双级、单一级、单二级界面，电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口。 1.10 能够监控温度，压力等重要参数，并在主机PLC控制中显示和储存；数据储存要求2年以上，期间被储存的数据随时可以调阅和打印。 1.11 系统具备应急状态下一键启动功能（例如触摸屏、plc损坏，一键启动）；（提供说明书或设备截图等证明文件）。 1.12 设备具备全自动开停机功能，可根据科室需求，设定自动开停机时间。 1.13 透析用水采用恒压直供循环供水，做到活水透析、无菌、节能、低耗等优点，纯水做到无排放，末端装有恒压阀确保透析侧水源稳定。 1.14 主机不锈钢管路采用自动切割，自动焊接，确保管路设计无死角，管路内侧的光滑，避免二次污染，系统整体噪音≤40分贝。 2 其他 2.1 投标方自行前往勘查现场，并出具本项目设备技术方案方案，避免设备安装出现设备与基建工程不满足等情况，设备报价包含本项目所有费用。 2.2 设备运行负重、用电负荷、循环管路隐蔽工程、运输条件需满足医院现场要求。